盐湖区16个重点乡镇空气自动

监测站建设项目

项目编号:1408992023AGK00219

公

开

招

标

采   购   人：运城市生态环境局盐湖分局

采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

二〇二三年十月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  评标标准和评标方法	22

第四部分  采购需求	32

第五部分  合同原则	43

第六部分  投标文件格式	47

# 第一部分 招标公告

# 采购公告

盐湖区16个重点乡镇空气自动监测站建设项目的潜在投标人应登陆山西省政府采购网政采云平台线上获取招标文件，并于2023年11月 6 日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：1408992023AGK00219

2.项目名称：盐湖区16个重点乡镇空气自动监测站建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算总金额：16001542.24元

5.供货期:15日历天

6.质保期：1年

7.项目采购内容:陶村镇、冯村乡、王范乡、上王乡、三路里镇、上郭乡、东郭镇、解州镇、席张乡、金井乡、龙居镇、泓芝驿镇、北相镇、安邑办、大渠办、姚孟办16个乡镇采购监测设备、标准站房及配套设施采购（详见采购需求）。

（每乡镇站标准站房和仪器设备采购采购清单）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 套 | 16 |  |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 套 | 16 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 16 |  |
| 4 | 臭氧分析仪 | 套 | 16 |  |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | 套 | 16 |  |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | 套 | 16 |  |
| 7 | 气象五参数 | 套 | 16 |  |
| 8 | 动态校准仪 | 台 | 16 |  |
| 9 | 零气发生器 | 台 | 16 |  |
| 10 | 采样系统 | 套 | 16 |  |
| 11 | 标准气体 | 套 | 16 |  |
| 12 | 数据采集传输系统 | 套 | 16 |  |
| 13 | UPS电源 | 套 | 16 |  |
| 14 | 稳压电源 | 套 | 16 |  |
| 15 | 机柜 | 套 | 16 |  |
| 16 | 监控系统 | 套 | 16 |  |
| 17 | VPN加密传输 | 台 | 16 |  |
| 18 | 站房（含空调、灭火器、防雷设施、办公桌椅等站房配套设施） | 套 | 16 |  |
| 19 | 安全楼梯 | 项 | 1 |  |

8.供货地点：采购人指定地点

9、质量要求：符合国家、地区、行业相关标准规范。

10、项目验收：采购人组织验收。

二、申请人的资格要求：

（1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型；

（3）本采购项目的特殊条件要求：

①供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法主体、采购不良行为记录名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

②单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

③本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年10月16日至2023年10月23日00时00分00秒 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：山西省政府采购网-政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https: //www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

电子响应文件上传截止时间：2023年11月6日15点00分（北京时间）

电子响应文件通过山西省政府采购网电子投标客户端在线提交。

电子响应文件解密方式:本项目采用线上解密的方式进行解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告发布媒介：《山西省政府采购网》，有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，请投标人关注。

2、针对本项目的质疑一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采 购 人：运城市生态环境局盐湖分局

地    址：山西省运城市盐湖区红旗东街3952号奥阳大厦

联 系 人：李先生

电    话：0359-2585880

2.采购代理机构信息

名   称：丰汇国际项目管理有限公司

地   址：陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际20楼2003室

电子邮箱： fenghuiguoji2022@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

电　  话：17702917179

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 采 购 人：运城市生态环境局盐湖分局 地 址：山西省运城市盐湖区红旗东街3952号奥阳大厦 联 系 人：李先生 电 话：0359-2050166 |
| 采购代理机构 | 名 称：丰汇国际项目管理有限公司 公司地址：陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际20楼2003室 联 系 人：李女士 电 话：17702917179 邮 箱： fenghuiguoji2022@163.com |
| 项目名称 | 盐湖区16个重点乡镇空气自动监测站建设项目 |
| 采购内容 | 详见本第四部分 |
| 采购预算价 | 16001542.24元 |
| 供货期 | 15日历天 |
| 质保期 | 1年 |
| 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 质量要求 | 符合国家、地区、行业相关标准规范 |
| 分包 | 不允许 |
| 投标人的备选方案 | 不允许投标人提交备选方案 |
| 采购预算价 | 见采购公告 |
| 踏勘现场 | 不组织 |
| 标前会 | 不召开 |
| 投标人资格条件 | （1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型； （3）本采购项目的特殊条件要求： ①供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法主体、采购不良行为记录名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ②单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标； ③本次招标不接受联合体投标。 |
| 投标文件要求及份数 | 1、网上递交：请登录政采云投标客户端递交。 2、资料递交：投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到政采云投标客户端，同时密封递交叁份纸质版（一正两副）投标文件和一份word格式电子版投标文件（U盘），并确保递交的投标文件与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效，投标文件亦不再接收。递交的投标文件仅在因网络故障等不可抗力造成无法从网上获取投标文件的情况下启用。 3、网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密。如果投标人使用某个数字证书对投标文件进行了数字证书加密，需要使用该数字证书在规定的解密时间进行解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标。 4、纸质版投标文件和电子版投标文件需密封在一个密封袋中，并在封口处加盖投标人单位章（鲜章）。密封袋上需写明项目名称、项目编号、投标人全称、地址、联系电话。 注：各投标人自行准备电脑用于开标解密，本次项目开标解密时长为30分钟，超时导致解密失败，后果由投标人自行负责。 1、纸质投标文件应为加密电子投标文件导出打印件(纸质版投标文件必须和上传的加密电子版内容一致，如不一致，造成的后果，投标人自行承担)。 2、电子投标文件请通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作。 3、投标人要按照采购文件要求进行签章和加密，并在开标时使用制作电子版投标文件的CA数字证书进行解密操作。开标过程中，因投标人个人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标。 4、报价人通过投标客户端编制完报价文件后，使用企业CA数字证书对报价文件进行加密，生成加密后的报价文件，在开标时再行解密。（加密、解密必须使用同一CA数字证书） |
| 签字和（或） 盖章要求 | 纸质投标文件应为加密电子投标文件导出的打印件，并确保内容一致。电子投标文件必须使用CA数字证书电子签章或签字。 |
| 投标保证金 | （1）投标保证金金额：150000元 （2）提交方式：保证金必须从本单位银行基本帐户以电汇、支票、汇票、本票等非现金形式提交，或提交银行保函，或担保机构出具的保函。 （3）截止时间：2023年11月 6 日15点00分止（以实际到账时间为准）。 （4）交纳账户信息： 开户名：丰汇国际项目管理有限公司运城分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司运城牡丹支行 行 号：102181003555 账 号：0511035509200139828 截止时间：同开标时间（以实际到账时间为准） 投标保证金有效期同投标有效期。 （5）电汇形式退还方式：通过本单位基本银行帐户退还，退还投标保证金时。 （6）投标人须及时查询保证金到帐情况，因银行结算、不可抗力等非采购人原因造成的保证金不能及时到账，因此造成的一切后果供应商自行承担。 （7）投标人应按上述要求递交保证金，否则其保证金视为无效。 |
| 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 领取或购买采购文件 | 通过山西省政府采购网-政采云平台获取 |
| 电子版文件编制 | 供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。 |
| ★投标文件递交及注意事项 | 本项目为全流程电子标. 网上递交：请登录政采云投标客户端递交。电子投标文件中要求企业、法定代表人或授权代表进行签章的位置，必须电子签章或签字，确保报价文件合法有效。 * 纸质版响应文件递交 采用邮寄方式的潜在投标人须合理预计邮寄时长，确保在响应文件递交截止时间前邮寄到（邮寄地址：运城市人民北路山西省三门峡库区管理局二楼205室，联系人：李女士，联系电话：17702917179 ，纸质版须是加密电子投标文件导出打印件胶装。） |
| 评标委员会的组建 | 评标委员会由5人组成，其中采购人代表 1人、经济、技术等方面的专家人数共4人。 评标专家确定方式：从山西省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 履约保证金 | 响应甲方要求（签订合同时商议） |
| 政府采购相关政策要求 | ☑拒绝进口产品 □允许进口产品 本项目涉及进口产品的要求： 投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 |
| 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予以废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 补充内容 |
| 1、招标代理服务费 参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件规定的费率计取，由中标人支付。 |
| 2、本项目需要落实的政府采购政策： （1）按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。 （2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； （3）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）。 （5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 |
| 3、属于政府强制采购产品的，工程所需材料、设备必须为《节能产品政府采购品目清单》中的产品。属于政府优先采购产品且投标产品为《节能产品政府采购品目清单》中的产品的，在评分标准中予以加分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 4、属于政府优先采购产品，工程所需材料、设备为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品的，在评分标准中予以加分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。 |
| 特别注意事项 | 1.特别注意事项： 1.1、建议投标人提前上传电子投标文件，不论何种原因，电子投标文件上传截止时间前未完成上传的，视为放弃投标； 1.2、投标人需保证纸质投标文件与电子投标文件内容一致； 1.3、投标人如果需要进行澄清、说明、更正时，需自行准备电脑终端设备，自行解决所需网络； 2.其他事项： 2.1、在线投标响应(电子投标)说明： 2.1、本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取； 2.3、投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。(办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”)； 2.4、投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请投标人自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装； 2.5、如有疑问，可致电技术支持热线：电子招投标及其他业务支持：95763。 2.6、开标时间起采购文件规定的解密时间内投标人可登陆“山西政府采购平台”，在“项目采购>开评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败，则投标无效。 2.7、投标人需自行完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。 |

注：本表内容与投标人须知正文内容不一致的，以本表内容为准。

一、  总则

1.适用范围

本采购文件适用于本次招标活动的全过程 。

2.定义

2.1 “货物”指投标人制造或组织符合本采购文件要求的货物。

2.2  “服务”指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务,比如运输、保险以及其他的伴随服务,比如安装、技术援助和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.3 “潜在投标人”指符合本采购文件各项规定的合格投标人。

2.4 “投标人”指符合本采购文件规定并参加投标的投标人。

3.合格投标人的条件

3.1投标人的资格要求条件:

（1）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法主体、采购不良行为记录名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

（3）本次招标不接受联合体投标。

3.1.2采购项目的特殊条件要求：见须知前附表

3.2投标人购买采购文件时应登记,并提供有效联系方式。

3.3如投标人代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权委托书》(按采购文件提供的格式填写) 。

3.4投标人不得存在下列情形之一:

(1)与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系 。

(2)投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚, 但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

(3)投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

3.5采购人在投标截止时将对投标人的信用记录进行查询，查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加投标。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用,采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

5.采购文件的构成

5.1采购文件由下列六部分内容组成:

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  评标标准和评标方法

第四部分  采购需求

第五部分  合同原则

第六部分  投标文件格式

5.2投标人应认真阅读采购文件中所有的条款、事项、格式、参数及要求等。投标人应按照采购文件要求提交全部资料。

6.采购文件的澄清和修改

6.1投标人澄清要求的提交：任何已登记并领取了招标本件的潜在投标人，如有疑问，均应以书面形式在投标截止时间15日以前，按采购公告中的联系地址以书面形式(包括书面材料、信函、传真，下同)送达采购代理机构。

6.2采购人对澄清要求的处理：采购人对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行澄清，并且采用书面形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对采购文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交投标文件截止之日15日前发出，为此需要调整投标文件提交截止时间的，应当在投标文件提交截止时间3日前重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4采购人澄清、修改及其它答复的效力:无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求,采购人一旦对采购文件做出澄清、修改或进行其它答复,即刻发生效力,采购人有关的补充文件,将作为采购文件的组成部分,对所有投标人均具有约束力。

6.5采购人不组织潜在投标人踏勘现场。

6.6采购人不召开标前会。

三、 投标文件

7.投标文件的语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2投标文件所使用的计量単位,应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件, 以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文, 但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件,与投标人名称或其它实际情况不符的,投标人应当提供相关证明文件。

8.投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为商务部分和技术部分及其他资料,投标文件所有内容须胶装成册。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合采购文件规定的文件。

本次招标,投标人应按本采购文件要求提交商务、 技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件(具体填写要求及格式详见采购文件第六部分) 。

8.2投标文件要求内容及编排顺序

（1）商务部分:

投标函；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书；

开标一览表；

投标保证金；

投标人企业简况；

资格证明材料:

供应商类似项目业绩

（2）技术、服务部分

格式自拟

(3)其它资料

诚信投标承诺书；

投标人认为需要提供的其它资料。

8.3投标文件规格幅面A4 (宣传资料除外) ,按照采购文件所规定的内容顺序,统一编目装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或査找不到,其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订。

为方便评标，文件中的各项表格必须按照采购文件第六部分格式要求制作。

8.4投标保证金

8.4.1投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式提交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。

投标保证金采用电汇形式的必须从其基本账户转出。

8.4.2投标人不按本章第8.4.1项要求提交投标保证金的,其投标文件作无效标处理。

8.4.3自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金,自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

8.5投标报价

(1)所有投标报价均以人民币元为计算单位。 只要投报了一个确定数额的总价, 无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样,报价应被视为已经包含了但并不限于各项货物的制造、运输、堆放、交验、保险和相关服务等所有费用。

(2)本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

(3)投标人对投标报价若有说明在开标一览表显著处注明 。

(4)投标的报价优惠承诺应对开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清単。除报价优惠承诺外,任何超出采购文件要求而额外赠送的货物、培训等其他形式的优惠,在评标时将不作为价格折算的必备条件。

(5) 本项目评标采用综合评分法, 最低报价不能作为中标的保证。

9.投标内容填写说明

9.1 投标人应详细阅读采购文件的全部内容。投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2投标人照搬照抄采购文件技术、商务要求,并未提供技术资料或提供资料不详的,评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求, 而该投标人在规定期限内未作出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的,评标委员会有权拒绝该投标。

9.3投标文件应严格按照采购文件第六部分的要求提交,并按规定的统一格式逐项填写,无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4开标一览表为在开标仪式上唱标的内容, 要求按格式统一填写, 不得自行增减内容。

9.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠, 并接受评标委员会对其中任何资料进一步审査的要求。

10.投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

11.投标文件的签署及规定

11.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“単位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章,不得使用其它(如带有专用章”等字样)的印章。

11.3投标文件电子版使用政采云投标客户端编制，要求所附相关证书证件及相资信等均为原件扫描件，采用单位和个人数字证书进行电子签章。

11.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

11.5投标人应按本招标文件前附表所要求的投标文件的份数提交投标文件。

投标人应保证纸质版投标文件与电子版投标文件一致，若纸质版投标文件与电子版投标文件不一致时以网上上传的投标文件为准。（注：电子版投标文件指通过政采云投标客户端上传的加密的电子版投标文件，未上传电子版投标文件的将被否决投标）；

11.6投标文件纸质版应用不褪色的墨水书写或打印，纸质投标文件应为政采云投标客户端加密电子投标文件导出打印件(纸质版投标文件必须和上传的加密电子版内容一致，如不一致，造成的后果，投标人自行承担)。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况。

11.7投标文件应字迹清晰，表述清楚。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

12.投标文件的密封及标记

12.1电子投标文件的递交

网上递交：投标人需在投标截止时间前凭机构数字证书登录政采云投标客户端上传加密的电子版投标文件，电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，逾期递交或未正常递交投标文件的,采购人将予以拒收。

12.2递交的投标文件的标记及密封：

递交的纸质版投标文件和电子版投标文件需密封在一个密封袋中，并在封口处加盖投标人单位章（鲜章），密封袋上清楚地标明项目名称、项目编号、投标人全称、地址、联系电话（加盖投标人单位公章）、并注明“在   年  月  日  时   分（即开标时间）前不得开封”字样。

确保递交的投标文件与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为投标无效，投标文件亦不再接收。递交的投标文件仅在因网络故障等不可抗力造成无法从网上获取投标文件的情况下启用。

13.投标截止时间(见投标人须知前附表)

13.1纸质投标文件须按照采购文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件,采购人拒绝接收。

14.投标文件的补充、修改和撤回

14.1投标人可以在投标截止时间前,对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并以书面形式通知采购人,补充、修改和撤标要求须经采购人签字确认,否则无效。

14.2投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署,补充、修改投标文件的书面材料,应当按照采购文件要求签署、盖章,作为投标文件的组成部分,密封送达采购人,同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

14.3在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

15.开标及其有关事项

15.1采购人按采购文件规定的时间、地点公开开标,并邀请投标人代表参加开标会。

15.2投标人线上签到。

15.3开标时由投标人线上进行报价及投标文件解密。

15.4唱标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及公布最高投标限价。投标人线上报价核对并电子签章确认。

15.5采购代理机构将做唱标记录。

本项目采用资格后审，开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。本项目资格审查资料如下：

| 条款 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格评审 标准 | 若为法定代表人需有法定代表人的身份证证明；若为授权委托代理人需提供法定代表人授权书、法人身份证复印件及经办人身份证复印件 |
|  | 银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力的承诺函（格式见附件) |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见附件) |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件) |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式见附件) |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件) |
|  | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法主体、采购不良行为记录名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 投标人无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）（投标人自行承诺企业全称、法人（姓名+身份证号）、授权委托人（姓名+身份证号）有无行贿犯罪记录，并对真实性负责，并附裁判文书网截图） |
|  | 供应商保证金 |

六、评标程序、要求

16.评标程序

16.1组建评标委员会

采购人根据有关法律法规和本采购文件的规定, 结合本招标项目的特点组建评标委员会, 对投标人的投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人及以上单数组成,其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

16.2初步评审

16.3投标文件的澄清

16.4详细评审

评标委员会只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见采购文件第三部分“评标标准和评标方法”。

16.5确定中标候选人

评标委员会根据评审结果确定中标候选人。

17.评标过程保密

17.1开标之后,直到授予中标人合同止,凡是属于审査、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等, 均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露 。

18.关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因,各项本应做拒绝投标处理的情形,即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序,包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形,采购人有权决定取消该投标人的此前评议结果,或决定对该投标予以拒绝, 并有权采取相应的补救及纠正措施。

19.采购项目废标

19.1在评标过程中, 评标委员会发现有下列情形之一的, 应对采购项目予以废标:

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的投标人不足3家的；

（2）报价等于或低于项目最高投标限价的投标人不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后, 评标委员会应做出书面报告。

19.2采购项目废标后, 采购人依法重新组织采购活动。

七、签订合同

20.中标通知

20.1中标人确定后,采购人以及采购代理机构联合以书面形式向中标人发出中标通知书, 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后,采购人、采购代理机构改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

20.2采购人或采购代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

20.3中标通知书是合同的组成部分。

21.签订合同

21.1中标人应在接到中标通知书后30日内与采购人签订政府采购合同。如果未按规定及要求签订政府采购合同，采购人有权取消其中标资格，并按照评标委员会推荐中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

21.2中标人应按照采购文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

21.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同。

21.4中标人一旦中标,未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人中标后毁标，终止或解除合同等依约处理。

21.5违反21.1条、21.2条、21.4条的规定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

八、  保密和披露

22.保密

投标人自领取采购文件之日起,须承诺承担本招标项目下保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.披露

23.1采购人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露 。

23.2在采购人认为适当时、国家机关调査、审査、审计时以及其他符合法律规定的情形下,采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、 投标文件的有关信息以及补充条款等, 但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料,以及投标人/中标人已经泄露或公开的,无须再承担保密责任 。

九、询问和质疑

24.询问和质疑

24.1投标人有权就采购事宜提出询问和质疑。

24.1.1采购程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

24.1.2 投标人对采购文件有异议的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期满之日起7个工作日内提出。

24.1.3 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

24.1.4 投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

24.1.5 质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

24.1.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

24.1.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

24.1.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所递交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）投标人对采购文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对采购文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

24.1.9 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.1.10投标人进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

24.1.11 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

25.发生下列情况之一,投标人的投标保证金将被没收,并可能被列入不良记录名单,投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响:

(1)开标后在投标有效期内, 投标人撤回其投标；

(2)在评标期间,投标人企图影响评标委员会的任何活动,将导致投标被拒绝,并由其承担相应的法律责任 。

(3)中标人未按本采购文件规定签约；

(4)中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

(5)投标人未按采购文件规定和合同约定履行义务的 。

# 第三部分  评标标准和评标方法

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件, 按照价格、技术、信誉、业绩、服务等因素对投标人及投标货物进行综合评价打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标委员会根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

二.评审程序

1.初步评审

1.1开标后,评标委员会将审核各投标人的投标文件是否符合采购文件的基本要求:内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全等内容进行审核。

1.2审核时, 评标委员会要审核每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求:

(1)实质上响应的投标是指与采购文件的主要条款、条件和规格相符,没有重大偏离。

(2)重大偏离(主要技术、商务要求)系指:项目实施计划可行性较差、交货时间、质量等明显不能满足采购文件的要求,或者实质上与采购文件不一致,而且限制了采购人的权利或投标人的义务,纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于；

资格证明文件不全或无效的；

- 未按采购文件要求提交投标保证金的；

- 投标文件未按采购文件的规定签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 未按照采购文件规定报价的；

- 报价高于相应的最高投标限价的；

- 未对全部采购内容进行投标的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

(3)重大偏离不允许在开标后修正。

(4)如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求,评标委员会将予以拒绝,投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

(5)投标文件的细微偏差(一般技术、商务要求)是指在实质上响应采购文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的数据等情况, 没有明显的重大漏洞, 并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

1.3审核中,对明显的错误按下述原则处理:

(1)如果纸质投标文件与加密电子版不一致,以山西省政府采购网-政采云平台提交响应文件上传加密电子版为准；

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别,以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的,以大写金额为准。

(3)如果单价乘以数量不等于合价,以单价为准修正合价,但单价金额小数点有明显错误的,应以合价为准,并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格,以明细价格为准。

(4)调整后的数据应对投标人具有约束力,若投标人不同意以上修正,其投标将被拒绝。

2.投标文件的澄清

2.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家共同签字。

2.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复, 该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可,将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

2.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

3.投标文件的评审

3.1符合性检查。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标函签字盖章 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 供货期 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 质保期 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 供货地点 | 符合招标文件要求 |
| 7 | 投标有效期 | 符合招标文件规定的有效期 |
| 8 | 投标价格 | 只能有一个有效报价且低于（含等于）本次招标采购预算价 |

(2)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备规定的投标人资格要求的；

（6）不满足规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目招标控制价的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标货物性能、规格、检验标准和方法等不满足招标文件的相关要求和超出采购人接受的偏差范围的；

（11）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（12）不符合招标文件规定的分包、转包规定等其他实质性要求；

（13）不符合法律、法规的规定。

4.详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，详细评审分值：

评分标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分 100 分） | 投标报价：30 分； 商务部分：26 分； 技术部分：44 分； |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其 价格分为满分 30 分。 |
| 2.2.3 | 投标报价得 分 | 供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30%×100 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 商务部分评 分标准（26 分） | 投标设备 的业绩 （12 分） | 投标人近三年内（2020 年10月至投标截止之日前） 承担过类似项目的业绩，每有一项得 2 分，最高 12 分 （投标人如为代理商，可提供原厂制造商业绩并提供授权书）。 注：要求提供合同协议书（首页、金额页、签字盖章页及相关证明页），提供不全不得分。 |
|  |  | 质量保障 体系 （3 分） | 为了保证项目实施质量，投标人或拟投入设备的原厂 制造商需具备相应的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T45001 职业健康安 全管理体系认证全部提供得 3分，缺任意一项得 2分，缺任意两项得 1 分，未提供不得分。 |
|  |  | 荣誉 （2 分） | 投标人或拟投入设备的原厂制造商需具有较强的技术 研发能力，并得到国家相关部门的认可，国家认定企 业技术中心（以国家认定企业技术中心名单为准，提 供证书复印件并加盖公章），得 2分，省级及以下机构认定的企业技术中心（提供证明材料复印件并加盖公章）得 1 分，其他不得分。 |
| 2.2.4 (1) | 商务部分评 分标准（26 分） | 技术实力（6 分） | （1）投标人具有住房和城乡建设部颁发的建筑业企业 资质证书，需包含“环保工程专业承包 ”，得 3 分，未提供的不得分； （2）投标人具有行政审批服务管理局颁发的安全生产 许可证，得 3 分，未提供的不得分。 （需提供相关证书证明复印件并加盖公章） |
|  |  | 投标文件 的响应程 度 （3 分） | 对投标人符合招标文件要求的投标文件的编制情况进 行综合打分，主要从文件结构完整，条理清晰，内容 完备、体例规范等方面综合衡量，优得 2-3（含）分， 一般得 1-2（含）分，较差得 0-1（含）分。 |
| 2.2.4 (2) | 技术部分 评分标准 （44 分） | 产品性能 （15 分） | 根据所投产品的配置与性能指标与招标文件供货及服 务要求的响应程度打分。技术指标全部满足，得满分 12 分。需提供产品合格的检测报告。 加★项参数，为本次招标产品重要性能指标，每有一项不满足扣 0.6 分，扣完为止。 |
|  |  |  | 为保证本项目设备集成及后续运营维护工作的协调性、服务工作的便捷性，投标人所投标本项目的核心产品(SO2 分析仪、NOx 分析仪、CO 分析仪、O3 分析仪、PM2.5 分析仪及 PM10 分析仪)六台仪表为同一制造商且需提供制造商出具的针对本项目的核心产品唯一授权书（核心产品包括：SO2 分析仪、NOx 分析仪、CO 分析仪、O3 分析仪、PM2.5 分析仪及 PM10 分析仪），提供得 3 分，否则不得分。 |
|  |  | 项目实施方 案 （12 分） | 针对本项目需求内容制定详细的空气质量监测实施方 案，根据方案的合理性、内容的详细性、可操作性，由评标委员会综合评价： （1）方案全面深入,详尽准确,思路科学合理的，得 9 （含）-12 分； （2）方案较为贴切，符合实际，具有实用性的，得 5 （含）-8 分； （3）方案基本符合要求的，得 1-4分。 |
|  |  | 质量控制 及保证措 施 （4 分） | 质量控制方案合理，质量保证体系及技术组织措施完 善，功能可靠，调整维护便捷，优得 3（含）-4 分； 一般得 2（含）-3 分，较差得 1-2 分。 |
|  |  | 运输、安 装、调试、 验收计划 （5 分） | 根据各投标人运输、安装、调试、验收方案进行比较， 优得 4（含）-5 分；一般得 2（含）-3 分，较差得 1-2 分 |
|  |  | 售后服务 保障 （8分） | 1）提供售后团队人员配置情况的清单，根据投标人售 后团队人员配置情况,有且准确提供本项目售后服务 总负责人的姓名、职务、详细地址和联系方式；0-2 分。 2）具有完善的售后服务体系和售后服务方案，投标人 对突发情况的补救措施、人员培训计划、售后服务、响应时间、故障恢复时间等方面作出相应方案，根据投标人的响应程度分三个档次分别得优得 2（含）-3 分；一般得 1（含）-2 分，较差得 0-1 分，不提供不得分。 3）为确保用户在第一时间内得到及时服务，能够准确提供投标人售后服务机构或售后服务网点，根据投标人提供相关证明材料及响应程度进行打分，优得 2（含） -3 分；一般得 1（含）-2 分，较差得 0-1 分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评 分标准 | 投标报价 得分（30 分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标 基准价，其价格分为满分 30 分。 供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30%×100 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

投标人向采购人的所有承诺要严肃可行、如发生投标人某承诺条款不能履行，采购人在下次招标采购时，投标人对该条款的任何承诺将被视为无效承诺，记零分。

注：1、以上记分均按四舍五入保留两位小数；

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价相对较低的投标企业获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

技术、服务部分的最终得分为评标委员会成员评分的算术平均值。

汇总投标人的价格得分、商务部分得分、技术部分得分和服务部分得分即为投标人的总得分。

5.评标结果

5.1评标委员会在评审合格的投标人中，按详细评审得分由高到低排序，得分相同时，投标报价低的优先，向采购人推荐第一成交候选人，评审总得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。并根据招标人的授权，直接确定排名第一的投标人为中标（成交）人。

5.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

6.中标价的确定

以中标人的投标报价为中标价。

# 第四部分  采购需求

1、项目背景：盐湖区16个重点乡镇空气自动监测站建设项目

2、采购预算：16001542.24元

3、主要内容：陶村镇、冯村乡、王范乡、上王乡、三路里镇、上郭乡、东郭镇、解州镇、席张乡、金井乡、龙居镇、泓芝驿镇、北相镇、安邑办、大渠办、姚孟办16个乡镇采购监测设备、标准站房及配套设施采购（详见采购清单）

4、供货期：15日历天

5、质保期：1年

6、供应商资格要求：

（1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型企业），投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型；

（3）本采购项目的特殊条件要求：

①供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法主体、采购不良行为记录名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

②单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

③本次招标不接受联合体投标。

7、质量要求：符合国家、地区、行业相关标准规范。

8、项目验收：采购人组织验收。

9、拟采用的采购方式：公开招标

10、联系方式

采购人：运城市生态环境局盐湖分局

联系人：李先生

联系电话：0359-2585880

附件：《采购清单》

采购清单和具体参数

设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 套 | 16 |  |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 套 | 16 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 套 | 16 |  |
| 4 | 臭氧分析仪 | 套 | 16 |  |
| 5 | PM10颗粒物分析仪 | 套 | 16 |  |
| 6 | PM2.5颗粒物分析仪 | 套 | 16 |  |
| 7 | 气象五参数 | 套 | 16 |  |
| 8 | 动态校准仪 | 台 | 16 |  |
| 9 | 零气发生器 | 台 | 16 |  |
| 10 | 采样系统 | 套 | 16 |  |
| 11 | 标准气体 | 套 | 16 |  |
| 12 | 数据采集传输系统 | 套 | 16 |  |
| 13 | UPS电源 | 套 | 16 |  |
| 14 | 稳压电源 | 套 | 16 |  |
| 15 | 机柜 | 套 | 16 |  |
| 16 | 监控系统 | 套 | 16 |  |
| 17 | VPN加密传输 | 台 | 16 |  |
| 18 | 站房（含空调、灭火器、防雷设施、办公桌椅等站房配套设施） | 套 | 16 |  |
| 19 | 安全电梯 | 项 | 1 | 按照设计图进行施工 |

## 1.1 详细技术规格要求

### 二氧化硫分析仪

（1）适用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数要求

- 分析方法：紫外荧光法

- 量程范围：0-500ppb

- 零点噪声：≤0.25ppb

- 量程噪声：≤2.5ppb

- 最低检测限：≤0.5ppb

- 示值误差：≤±1%F.S.

- 20%量程精密度：≤2ppb

- 80%量程精密度：≤4ppb

- 24h零点漂移：±1 ppb

- 24h 20%量程漂移：±5ppb

- 24h 80%量程漂移：±5 ppb

- ★响应时间（上升/下降）：≤90s

- 电压稳定性：±0.4%F.S.

- 流量稳定性：±10%

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- 长期零点漂移（7d）：2ppb

- 长期量程漂移（7d）：10ppb

- ★H2O 干扰（2% H2O）:≤0.15%F.S.

设备提供技术详尽说明；具体提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告合格结果证明。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品需通过CCEP认证（需提供对应证明文件扫描件证明）

### 氮氧化物分析仪

（1）适用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测

（2）配置要求：含过滤膜等

（3）技术参数要求

- 分析方法：化学发光法

- 测量范围：0-500ppb

- 零点噪声：≤0.2ppb

- 量程噪声：≤2.5ppb

- 最低检出限：≤0.4ppb

- 示值误差：≤±0.7%F.S.

- 20%量程精密度：≤2ppb

- 80%量程精密度：≤4ppb

- 24h零点漂移：±0.5ppb

- 24h 20%量程漂移：±5ppb

- 24h 80%量程漂移：±10ppb

- ★响应时间（上升/下降）：≤60s

- 电压稳定性：±0.4%F.S.

- 流量稳定性：±10%

- 环境温度变化影响：≤1ppb/℃

- 转换效率：＞96%

- ★H2O 干扰（2.5% H2O）: ≤0.2%F.S

- ★NH3 干扰（1 ppm NH3）: ≤0.2% F.S

设备提供技术说明；具体提供须以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告合格结果证明。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级。

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品需通过CCEP认证（需提供对应证明文件扫描件证明）

### 一氧化碳分析仪

（1）适用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2）配置要求：含过滤滤膜等

（3）技术参数要求

- 分析方法：气体滤波相关红外法

- 测量范围：0-50ppm

- 零点噪声：＜0.1ppm

- 量程噪声：＜0.2ppm

- 最低检出限：＜0.1ppm

- 示值误差：≤±1%F.S.

- ★20%量程精密度：＜0.1ppm

- 80%量程精密度：＜0.2ppm

- ★24h零点漂移：±0.1ppm

- 24h 20%量程漂移：±0.3ppm

- 24h 80%量程漂移：±0.4ppm

- ★响应时间（上升/下降）：≤60s

- 电压稳定性：≤±0.4%F.S.

- 流量稳定性：≤±10%

- 环境温度变化影响：≤0.1ppm/℃

- 长期零点漂移（7d）：±0.2ppm

- 长期量程漂移（7d）：±0.5ppm

- ★H2O干扰 (2.5% )： ±0.15% F.S.

设备提供技术、白皮书、详尽说明；具体提供须以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告合格结果证明。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光源光强衰减自检功能

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品需通过CCEP认证（需提供对应证明文件扫描件证明）

### 臭氧分析仪

（1）适用于空气中臭氧浓度的监测

（2）技术参数要求

- 分析方法：紫外吸收光度法

- 测量范围：0-500ppb

- 零点噪声：≤0.25ppb

- 量程噪声：≤2ppb

- 最低检出限：≤0.5ppb

- 示值误差：≤±1%F.S.

- 20%量程精密度：≤2ppb

- 80%量程精密度：≤2ppb

- 24h零点漂移：±0.5ppb

- 24h 20%量程漂移：±2ppb

- 24h 80%量程漂移：±4ppb

- ★响应时间（上升/下降）：≤30s

- 电压稳定性：±0.4%F.S.

- 流量稳定性：≤±10%

- 环境温度变化影响：≤0.5ppb/℃

- 长期量程漂移（7d）：4ppb

- 水分干扰 (2% H2O)：＜0.15% F.S

设备提供技术、白皮书、详尽说明；具体提供须以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告合格结果证明。

（3）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 具备光强衰减自检功能

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品需通过CCEP认证（需提供对应证明文件扫描件证明）

### 颗粒物自动监测仪（PM10）

（1）适用于空气中PM10颗粒物质量浓度的监测

（2）配置要求：含PM10切割头、采样纸带等

（3）技术参数要求

- 分析方法：β射线吸收法

- 测量范围：0~1000 μg/m3

- 最小显示单位：0.1μg/m3

- ★校准膜示值误差：≤±0.7%

- 温度测量示值误差：≤±0.6℃

- 湿度测量示值误差：≤±0.5%RH

- 时钟误差：≤±1s

- ★流量测试：平均流量偏差≤±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3%

- 平行性：≤5%

- ★有效数据率：≥99.9%

- 相关系数：≥0.95

设备提供技术、白皮书、详尽说明；具体提供须以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告合格结果证明。

（4）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 支持远程软件系统升级；

- 采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

- 仪器内置校准膜片，支持自动校准；

- ★测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 设备具有辐射防护保护，具有辐射豁免批文

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品需通过CCEP认证（需提供对应证明文件扫描件证明）

### 颗粒物自动监测仪（PM2.5）

（1）适用于空气中PM2.5颗粒物质量浓度的监测

（2）配置要求：含PM2.5切割头、采样纸带等

（3）技术参数要求

- 分析方法：β射线吸收法

- 测量范围：0~1000 μg/m3

- 最小显示单位：0.1μg/m3

- ★校准膜示值误差：≤±0.5%

- ★温度测量示值误差：≤±0.5℃

- 湿度测量示值误差：≤±2%RH

- 时钟误差：≤±1s

- ★流量测试：平均流量偏差≤±0.3%，流量相对标准偏差≤0.2%，平均流量示值误差≤0.3%

- 平行性：≤15%

- 有效数据率：≥99.9%

- 相关系数：≥0.95

设备提供技术、白皮书、详尽说明；具体提供须以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告合格结果证明。

#### 产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 可自动存储校准数据及报警信息；

- 支持一键查询历史数据；

- 采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

- 仪器内置校准膜片，支持自动校准；

- ★测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能（需提供对应证明文件扫描件证明）

- ★设备具有辐射防护保护，具有辐射豁免批文（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（需提供对应证明文件扫描件证明）

- 产品需通过CCEP认证（需提供对应证明文件扫描件证明）

### 气象五参数监测仪

（1）风速：

1 测量原理：超声波；

2 测量范围：（0~60）m/s；

3 测量精度：≤±0.3m/s（风速＜10m/s）或风速≥10m/s,测量值的3%；

4 分辨率：≤0.1m/s

（2）风向：

1 测量原理：超声波；

2 测量范围：0~359.9°；

3 测量精度：±3°；

4 分辨率：≤0.1°

（3）温度：

1 测量原理：二极管结电压；

2 测量范围：（-40~80）℃；

3 测量精度：≤±0.3℃；

4 分辨率：≤0.1℃

（4）湿度：

1 测量原理：电容式；

2 测量范围：（0~100）%RH；

3 测量精度：≤±2%RH；

4 分辨率：≤0.1%RH

（5）压力：

1 测量原理：电容式；

2 测量范围：（10~1100）hpa；

3 测量精度：≤±0.3hpa；

4 分辨率：≤0.1hpa

### 动态校准仪

（1）设备用途

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

（2）技术参数

基本单元：

- 稀释气流量范围：(0~10)SLPM，可扩展

- 标气流量范围：(0~100) sccm，可扩展

臭氧配气模块：

- 线性度：≤1% F.S

- 重复性：≤1% F.S

- 稳定时间：（T98）≤300s

- 零点漂移（24 hours）：±1nmol/mol(ppb)

- 量程漂移：±5 nmol/mol(ppb)

整体：

- 电源：(220±10%)V AC/(45～55)Hz， 功率≤150W

- 工作条件：温度：(0-40)℃，湿度：(0-95)% RH（无凝露）

（3）产品性能要求

- 具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

- 具备开机自检和运行自诊断功能；

- 采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:1000的样气配比；

- 具备光强衰减自检功能

- 产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

### 零气发生器

（1）适用于稀释校准仪器的零气源

（2）技术参数

- 输出：≤20SLPM；

- 露点：流量≤10SLPM时，露点≤-20℃；流量≤20SLPM时，露点≤-10℃

- 输出浓度：SO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO≤0.5 nmol/mol(ppb)，NO2≤0.5 nmol/mol(ppb)，O3≤0.5 nmol/mol(ppb)，CO≤0.025 μmol/mol(ppm)，CH4≤5 nmol/mol(ppb)，非甲烷总烃≤0.25nmol/mol(ppb)

- 工作条件：温度：(0-40)℃，

- 湿度：(0-95)% RH（无凝露）

- 电源：(220±10%) V AC/(45～55)Hz,功率≤600W

（4）产品性能要求

- 输出的零气干燥、清洁、流量稳定；

- 输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；

- 带有零气露点报警和仪器故障报警功能；

- 日常维护量少；

- 可以长期连续安全可靠地运行；

- 外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能

### 采样系统

- 采样装置：垂直层流式采样总管。

- 采样头：防止雨水和粗大的颗粒物落入总管，同时避免鸟类、小动物和大型昆虫进入总管。采样头的设计保证采样气流不受风向影响，稳定进入总管。

- 采样总管：总管内径范围在1.5-15cm，采样总管内的气流保持层流状态，采样气体在总管内的滞留时间小于20s，各支管接头之间间隔距离大于8cm。

- 管线外壁加装保温套或加热器，加热温度控制在30℃~100℃。

- 制作材料：不锈钢内衬聚四氟乙烯；

- 样品相对湿度：≤80%；

- 雷诺数<2000；

### 标准气体

为每个站点配备SO2/NO/CO标气各一瓶，减压阀为316L不锈钢材质；

### 数据采集传输系统

- 应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

- 软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；

- 应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；

- 应≥8个串口；

- 停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

- 全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

- 系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

- 系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。

- ★数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

数据采集工控机

- CPU主频不小于3GHz

- 内存大小不小于2G

- 硬盘容量不小于500G

- 串口情况：类型为RS232、数量不小于6个

### UPS电源

1、UPS主机功率6kVA

2、输入电压范围:（176～275）V；

3、输出电压：208/220/230/240±1%；

4、报警功能：电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路

5、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

6、工作温度（℃）：-5~40

7、环境湿度：（0 ~ 95）%，无冷凝

8、蓄电池：电压：12V 容量：65AH

### 稳压电源

保障设备长期稳定运行，可接地。

采用线性集成电路组成控制系统，控制何服电机，驱动接触调压器自动调压，并设有延时、过压、欠压及过流保护功能。产品效率高、输入与输出电压波形相同、输出电压平滑稳定可靠。

### 机柜

1、采用立式机柜，可容纳本次采购的所有仪器包括其他的配套设备，散热性能良好。

2、机柜应方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜有可固定电缆线路的专用位置。

3、机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

1.1.16 监控系统

站房内外部安装监控设施，内部安装可以覆盖监测仪器的摄像机1台，站房入口处安装具备人脸识别功能的摄像机1台，采样区域安装1台对射、可覆盖整个采样区域的摄像机。

1.1.17 VPN加密传输

1U标准机架式，单电源，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，大包吞吐≥500Mbps，小包吞吐≥150Mbps，并发连接数≥30万，新建连接数≥0.3万，支持虚拟防火墙数目≥32个，支持IPSec VPN（3DES加密性能）≥150Mbps，SSL VPN最大并发数≥10个，IPSec VPN隧道数≥100个,支持L2TP VPN，GRE VPN。支持安全域隔离功能，支持包过滤策略功能，能够针对源地址、目的地址、MAC、应用、服务、时间等多维度进行安全策略控制，内置VPN加密功能，提供远程VPN接入功能。

1.1.18 站房

1）新建监测站房房顶为平面结构，坡度不大于10°,房顶安装护栏，护栏高度不低于1.2m,并预留采样管安装孔。站房室内使用面积不小于18平米，监测站房做到专用。监测站房配备通往房顶的Z字型梯或旋梯，房顶平台有足够的空间放置参比方法比对监测的釆样器，房顶承重大于等于250kg/m2

2）站房室内地面到天花板高度不小于2.5m,且距房顶平台高度不大于5m。

3）站房有防水、防潮、隔热、保温措施，一般站房内地面离地表（或建筑房顶）有25cm以上的距离。

4）站房有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装参照YD5098标准的相关要求。

5）站房为无窗或双层密封窗结构，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。

站房配置

1）站房包括站房主体、防盗门、接地铜排、照明系统、电路系统、地面材料、围栏、基础、空调等部分。

2）站房面积：不小于18平米；

3）材料：

站房的屋顶采用平顶，屋顶允许最大坡度不超过3%。墙板及屋顶板芯层材料采用防火阻燃材料。

4）辅助设施

站房内安装的内暖式空调机出风口不能正对仪器和釆样总管。

空调具有来电自启动功能。

站房配备灭火器。

站房安装有排气风扇，排风扇带防尘百叶窗。

站房布置

1）根据点位现场实际情况，设计并制作示意图或文字说明，以方便仪器的安装、使用、维护为原则，并会考虑整体的美观、协调。

2）在装修站房方面，在装修材料和涂料、以及地板使用上，选择环保产品，特别强调严禁使用含有挥发性有机物质板材、胶水和油漆等。

3）空调安装在合理位置，空调出风口不能够正对仪器管路及釆样管，因此空调尽量安装在避开机柜和釆样管的合理位置。

4）站房内放置有安全消防瓶或其他消防设施。

5）站房内建议配置1张工作台及1张工作椅。

6）站房建设完成后保证做好室内外的清洁工作。

### 站房配电

1）为了防止电噪声的相互干扰，站房釆用380V三相五线（有严格的地线及零线）供电,分相使用，入户线路线径建议≥4mm2,站房配电箱内至少装有1个三相电源总开关、1个3P线路控制开关、5个2P线路控制开关及接线端子，建议所有开关均具有电源过压、过载和漏电自动保护功能，配套参数化稳压电源。

# 第五部分  合同原则

# 合同协议书（仅供参考）

需       方：

供       方：

供方在                      项目中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、货物条款

供方向需方提供    货物

（具体品牌、数量、技术参数及质保期等见后附货物清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

签订合同时双方具体协商。

- 售后服务及承诺

。

五、交货

1、交货日期：                  。

2、交货地点：                  。

六、交验

1、依据货物装箱单，对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

2、开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

3、依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

4、货物安装后，检查货物物理连接是否正确，经调试和运行，供需双方及集中采购机构共同确认货物正常运行后，完成货物验收。

七、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份，采购代理机构存档一份，采购办备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和询价文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、 报价文件

3、 报价人所做的其他承诺

需方（章）：                           供方（章）：

法人代表：                              法人代表：

委托代理人：                            委托代理人：

地 址：                                 地 址：

电 话：                                 电 话：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号：

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日

# 第六部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应严格按照本文件要求资料编制和填写投标文件，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

4. 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

5. 投标文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

6.不得随意删除投标文件格式任何表格

（正、副）本

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                       （加盖公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

年  月   日

目    录

（1）商务部分:

投标函；

法定代表人身份证明书；

法定代表人授权委托书；

开标一览表；

投标保证金；

投标人企业简况；

资格证明材料；

供应商类似项目业绩；

（2）技术、服务部分

格式自拟

(3)其它资料

诚信投标承诺书；

投标人认为需要提供的其它资料。

一、商务部分

投  标  函 （格式）

（采购人名称）：

(投标人全称)授权            (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的             (项目名称)招标的有关活动，并对此项目进行投标。

1、我方同意在本项目采购文件中规定的开标日起的有效期    日历天遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表。

4、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的最高控制价时，投标将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守采购文件的规定。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证交货。

14、我方承诺接受采购文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：                （办公）            （移动）

E-mail：

投标人（公章）：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：             性  别：

年    龄：              职  务：

系             （投标人名称）          的法定代表人。

后附法人身份证复印件。

特此证明。

投标人（公章）：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

法定代表人授权委托书  （格式）

（采购人名称）     ：

本授权书声明：注册于           （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的

（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附：1.委托单位法定代表人身份证复印件（复印正、反两面）

2.授权委托人身份证复印件（复印正、反两面）

投标人（公章）：

法定代表人(签字或签章)：

投标人代表(签字或签章)：

开标一览表  （格式）

# 报价一览表

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备 注 |  |

投标人：  (填写全称并加盖公章)

投标人代表：      (签字)

日　期：      年    月    日

# 报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 型号 | 产地及 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

投标保证金

附投标保证金电汇凭证的复印件，复印件须加盖投标人公章。

投标人企业简况（格式）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 本项目经理 | 1、姓名： 2、职务： 3、联系方式： |
| 本项目售后服务负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、联系方式： |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

资格证明材料

1．营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

2．银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息；

3．具有独立承担民事责任的能力的承诺函；（见附件)

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；（见附件)

5．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；（见附件)

6．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；（见附件)

7．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录说明：（见附件)

8．投标人无行贿犯罪记录声明函（格式自拟）（投标人自行承诺企业全称、法人（姓名+身份证号）、授权委托人（姓名+身份证号）有无行贿犯罪记录，并对真实性负责，并附裁判文书网截图）

9．“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法主体、采购不良行为记录名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人

附件 ：             具有独立承担民事责任的能力

投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺（格式）

致： （采购人）

本投标人现参与                             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具有独立承担民事责任的能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：     （电子签章或签字）

年  月  日

### 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式）

致： （采购人）

本投标人现参与                             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：     （电子签章或签字）

年  月  日

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式）

致： （采购人）

本投标人现参与                             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：     （电子签章或签字）

年  月  日

### 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺（格式）

致： （采购人）

本投标人现参与                             项目（项目编号：       ）的采购活动，现承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：     （电子签章或签字）

年  月  日

### 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无违法记录声明（格式）

致：（采购人）

本投标人现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营处于被责令停业，从业资格被暂停或取消，财务被接管或冻结，或破产状态等行政处罚）；在协商前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，失信黑名单为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人：                    （电子签章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：     （电子签章或签字）

年  月  日

无行贿犯罪行为声明函

投标人出具的无行贿犯罪行为声明函（投标人自行承诺企业全称、法人（姓名+身份证号）、授权委托人（姓名+身份证号）有无行贿犯罪记录，并对真实性负责，并附裁判文书网截图）

供应商类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 价格 | 完成时间 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

注：业绩证明材料详见招标文件第三部分。

- 技术、服务部分

（格式自拟）

投标货物技术偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购文件技术 参数要求 | 投标文件 对应技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人代表(签字或签章)：

日　期：

三、其它资料

1、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

- 将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加               项目的投标；

- 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

- 不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- 不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

- 不与采购人、采购代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

- 严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

- 保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；

- 保证中标之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；

- 保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

- 如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                    基本账户：

投标单位（公章）：            法定代表人（签字并签章）：

2、投标人认为需要提供的其他资料

附件              中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加                          （单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业                       （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称），属于               ；制造商为                      （企业名称），从业人员    人，营业收入为              万元，资产总额为              万元 1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于               ；制造商为                      （企业名称），从业人员    人，营业收入为              万元，资产总额为              万元 1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明资料

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如不属于监狱企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于监狱企业”字样并加盖单位公章。

残疾人福利性单位声明函（格式）

（采购人或代理机构名称）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖单位公章）：

日  期：

注：如不属于残疾人福利性单位可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于残疾人福利性单位”字样并加盖单位公章。

对政府采购相关政策要求的响应情况（若有）

节能产品明细表（如适用）（格式）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖单位公章。

单位全称：         （盖单位公章）

法定代表人或投标人代表：        （签字或签章）

日    期：      年     月      日

环境标志产品明细表（如适用）（格式）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章。

单位全称：                （盖单位公章）

法定代表人或投标人代表：          （签字或签章）

日    期：      年     月      日

注：附相关证明文件